## BIOMEDICOS Y PLANTA
| PLAN DE MANTENIMIENTO TECNOLOGÌA BIOMEDICA CRONOGRAMA AÑO 2025 E.S.E HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE (V) | [39 empty] | Codigo: AYF-GAF-MBI-for-003
Version: 2
Actualizacion: 21/08/2025
40-42.13
ENTIDAD | DIRECCION | [5 empty] | TELEFONO |  |  |  |  | SUPERVISOR | [5 empty] | VIGENCIA
E.S.E Hospital Santa Margarita La Cumbre (Valle) | Cra 7 # 7-24, Barrio Santa Margarita | [5 empty] | 312 286 7934 |  |  |  |  | Dr. Juan manuel chavez. Dr. Aicardo Solis | [5 empty] | DESDE | [14 empty] | HASTA
[18 empty] | DD |  |  |  |  | MM |  |  |  |  | AA |  |  |  |  | DD |  |  |  |  | MM |  |  |  |  | AA
[18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2025
SERVICIOS MEDICOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
URGENCIAS
CENTRAL DE MATERIALES
FARMACIA
CONSULTA EXTERNA
PYP
SALA DE PARTOS
HOSPITALIZACIÓN
LABORATORIO CLINICO
ODONTOLOGÌA
VACUNACIÒN
SERVICIOS RURAL | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PAVITAS
PAVAS
PUENTE PALO
JIGUALES
LA VENTURA
BITACO
LA MARIA
LA VENTURA
INMOBILIARIO MEDICO
CAMILLAS MEDICAS
EQUIPO INDUSTRIAL
PLANTA ELECTRICA
Hebert Mauricio Perea Valverde
| AR | [46 empty] | Bioingeniero USC
Tarjeta Profesional Nº: 76615-059678 VLL.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## Mtos no prog (hidden)
Sede | Inventario | Equipo | Observacion
Pto | 263 | Unidad Odon portatil | El Pasado 02 de diciembre de 2011 se revisa lámpara de la unidad odontológica portátil, el equipo estaba fundido, se efectuó el cambio y que funcionando en óptimas condiciones, queda apto para prestar el servicio. Recibido por Diana Arias.
Pto | 001 | Reveladores de RX | El Pasado 14 de diciembre de 2011 se revisa reveladora de RX con placa # 001 el cual presentaba fallas en el secado se encontró problemas en la tarjeta de secado el cual fue corregido. Se recomienda no trabajar el equipo cuando haya poco agua ya que las bombas se pueden pegar y entrarles aire, lo que tampoco permite el buen desempeño del equipo al punto de ocasionar un daño en el mismo. Queda apta para prestar el servicio. Recibido por Carolina Caype.
Pto | 111 | Monitor de signos vitales | El Pasado 14 de diciembre de 2011 Se revisa monitor de signos vitales con placa # 111 y se encuentra que presentaba fugas en el brazalete, por tal razón este fue reemplazado. El equipo quedo apto para prestar el servicio. Recibido por Carolina Caype.
Pto | 041 | Desfibrilador | El Pasado 14 de diciembre de 2011 se revisa desfibrilador con placa # 041 ubicado en la sala de observación urgencias, el inconveniente que presenta es que el cable de poder no lo tiene y es necesario para permitir recargar la batería ya que el equipo únicamente funciona de esta manera. Por otro lado las paletas del mismo son desechables por ende cada que se utilice el equipo se deben cambiar, tener al menos un stop de 5 pares. Durante la revisión se logro dejar cargada la batería ya que el técnico consiguió un cable prestado, el equipo queda apto para prestar el servicio. Recibido por Carolina Caype.
Pto | 053 | Microcentrifuga | El Pasado 14 de diciembre de 2011 se revisa la microcentrifuga de laboratorio con placa # 053, ya que no encendía. Se destapa el equipo y en la revisión se encontró que tenía un cable interno en mal estado, se efectúa el cambio por cableado nuevo, también se revisan las escobillas encontrando que presentan mucho desgaste, por lo tanto se deben cambiar. El cambio de las escobillas debe hacerse como mínimo cada 2 o 3 meses para proteger el motor. El equipo queda apto para prestar el servicio. Recibido por Nury Cordoba.
Pto | 153 | Electrocardiografo | El Pasado 20 de diciembre de 2011 se retira el electrocardiógrafo con placa # 153 del área de urgencias, para revisión, este no tenia papel por tal motivo no se pudo hacer ningún chequeo en el punto. Aprobado por Carolina Caype.
Pto | NT | Electrocardiografo | El Pasado 20 de diciembre de 2011 se revisa el cable del electrocardiógrafo marca Burdick ubicado en el área de urgencia, este quedo en reemplazo del Shiller mientras se repara. El cable presentaba fallas situación reincidente ya que no se realiza adecuada limpieza a los electrodos después de su uso, ocasionando que la toma del electro salga con interferencias, suministrando datos erróneos del paciente. Se realiza la limpieza y queda apto para prestar el servicio. Se recomienda hacer seguimiento ya que se viene evidenciando continuamente este tipo de inconsistencias. Recibido por Carolina Caype.
Pto | 263 | Unidad Odon portatil | El Pasado 20 de diciembre de 2011 se revisa Lámpara de unidad odontológica portátil, presentaba fallas en el cuello de la misma, la base se salida teniendo en cuenta que se le había caído un tornillo Allen que permitía su sostenimiento, este fue colocado y queda apto para prestar el servicio. Recibido por Leonor Robles.
Pto | 66 | Unidad Odont fija | El Pasado 20 de diciembre de 2011 se revisa pieza de alta de la unidad odontológica y se encuentra que esta presentaba alto grado de desgaste y se debió precisamente al deterioro del Shut, el cual fue colocado nuevo a la pieza, este tenía un costo de $20.000, el costo corrió por cuenta del contratista (IMC). El equipo quedo apto para prestar el servicio. Recibido por Alejandra Mejia.

## Rte correctivos (hidden)
1147
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
No | Rep # | Cliente | Fecha | Dirección | Sede | Teléfono | Equipo | Marca | Modelo | Serie | Servicio | Inventario No. | Sección y/o cons | Responsable | Observaciones
1 | 0662 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-01-21 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Unidad Odontológica | Occidentales | 6920B |  | Odontología | EN3-0067 | Odontología | Odontologo servicio social obligatorio | * Mal funcionamiento por mala presión del agua en válvula eyectora y deterioro de la misma por el uso. * Se cambia válvula eyectora y se instala pedal neumático para mejorar la presión, también se utilizo mangueras, racores y T. A la pieza de alta "NSK" se le cambia Shuck y cambia Fresa, queda funcionando OK. | 662
2 | 0663 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-01-27 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Cavitron | Bocad |  |  | Odontología | EN3-0208 | Odontología | Odontologo servicio social obligatorio | * No enviaba buena presión de agua cuando se presionaba el pedal, ocasionando calentamiento de la punta. Se evidencia que es por falla de la electroválvula y válvula reguladora. * Se cambia electroválvula y válvula reguladora. Para esto también se utilizaron mangueras, racores y T. | 663
3 | 0664 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2010-12-07 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Electrocardiógrafo | Schiller | AT-101 | CH - 6341 | Urgencias | EN3-0153 | Urgencias | Enfermero(a) serv social Obligatorio | * Mal funcionamiento de la impresora por golpe del equipo. * Se ajusta la impresora y limpieza del sensor de lectura de papel, se cambia piñón de impresora. | 664
4 | 0665 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-01-21 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Padilla | 2-8282140/45 | Microcentrifuga | Clay Adams | 420101 | 3090122 | Laboratorio Clínico | EN3-0190 | Laboratorio Clínico | Tecnico de RX | * Se sale el líquido de los capilares por desgaste de los cauchos de sujeción. * Se cambian cauchos de sujeción de capilares. | 665
5 | 0666 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-02-21 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Reveladora de RX | AFP Mini | Med 90 |  | Laboratorio Clínico | EN3-0001 | Rayos X | Enfermero(a) serv social Obligatorio | DIAGNOSTICO Dañada bomba de recirculación revelador, no suministra químicos de los tarros, ruido en el motor, Atascamiento de las placas, no regenera, ni recircula químicos, temperaturas no adecuada para el proceso, daño del motor de secado, falta de chavetas, bujes, resortes racks de transporte. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS Desmonte total del equipo, Revisión de motores en general, Reparación de motores de secado (2), Cambio de motor de recirculacion (Dev), Cambio de empaquetadura empeler de recirculación, Cambio de válvulas y núcleo bomba de llenado (Fix - Dev), Cambio de piñones de arrastre, Cambio motor ventilación (Dry). Puesta de piñón de acople con eje para rack (Water), Cambio de bujes chavetas requeridas para racks (Dev-Fix-Water-Dry), Mantenimiento circuitos eléctricos, Cambio de terminales eléctricas y desoxidación de regletas de interconexión, Calibración de temperaturas (Químicos y Secado), Limpieza, Lubricación y ajustes en general, Lavado de racks purga de sistemas hidráulicos, Montaje y pruebas de funcionamiento, Pintura general. RECOMENDACIONES Arreglar el cableado electrico, se observa variacion de voltaje y fluido electrico, Colocarle regulador de voltaje al equipo, Arreglar llave de paso de agua, revisar sistema de filtracion de agua y mejorarla, En el cuarto oscuro adecuaciones para instalar un extractor de aire puesto esto conlleva a la oxidación de los componentes de la maquina, El tecnico cada que termine el turno debera dejar destapado el equipo para que los vapores no queden recirculando al interior del equipo. | 666
6 | 0896 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-03-21 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Equipo de Rayos X | Siemens | 2123974X1123 | 83102693806 | Imagenologia | EN3-0004 | Imagenologia | Enfermero(a) serv social Obligatorio | El contactor perdió capacidad de abrir y cerrar el circuito de potencia por desgaste de sus contactos que están diseñados junto con el electroimán para un número determinado de operaciones. Es importante resaltar que el contactor es un elemento de protección que permite manejar la potencia de un sistema, aislándolo del circuito de control para alargar su vida útil. | 896
7 | 0897 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-04-08 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Microcentrifuga | Autocrit ultra3 | 420575 | 3500-3060008 | Laboratorio Clínico | EN3-0053 | Laboratorio Clínico | Bacteriologa | DIAGNOSTICO Inicialmente presentaba daño en el portaescobillas, luego de repara esta parte se encontro problemas internos en el motor, el cual fueron reparados. SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS. Fabricación porta escobillas, Suministro de escobillas, Rectificación del motor, Cambio de colector, Bobinado inducido. RECOMENDACIONES Comprar escobillas de buena calidad, permite mejor desempeño y mas durabilidad del motor. | 897
8 | 1146 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-05-17 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Compresor | Silfnt compresor | DA501 |  | Odontología | M-0209 | Odontología | Odontologo servicio social obligatorio | Debido a una sobrecarga en el sistema, el equipo sufre daño minimo en las laminillas que funcionan como fusible interno y daño en el tomacorriente. Se reviso y se realizaron los ajustes necesarios, quedando operable para su uso. | 1146
9 | 1147 | ESE Norte 3 Nivel 1 | 2011-05-28 | Cl 13 Cra 23 Barrio la Terraza | Puerto Tejada | 2-8282140/45 | Equipo de Rayos X | Siemens | 2123974X1123 | 83102693806 | Imagenologia | M-0004 | Imagenologia | Enfermero(a) serv social Obligatorio | El dia Jueves 26 de Mayo de 2011, la Tecnica de RX llama al proveedor de mantenimiento para reportar falla en el equipo, despues de revisarlo se encuentra que despues de realizar una radiografia, el anodo del tubo de RX no dejaba de rotar despues del disparo, siendo esta una condicion anormal del equipo. Se encontraron y se corrigieron los siguientes daños: - Se reparo la targeta del circuito Z93 de rotacion de anodo. - La resistencia numero 4 de 50 ohmios a 40 Watios se quemo, se rretiro y se cambio. - Por el daño en la resistencia ocaciona que se quemen los fusibles de 3 amperios, se cambian. - Igualmente sufrio daño el puente rectificador de diodos, se cambia. - Se limpia los contactos del contactor de rotacion. - Tenia dos focos, de los cuales uno se daño. El equipo queda funcionando en perfecto estado. El costo de la reparacion del equipo es de $240.000. | 1147
En el laboratorio se debe cambiar toma a 110
Se sugiere que en cada consultorio de urgencias haya como minimo un tenciometro un fonendoscopio, un equipo de orgeanos y una balanza.
Colocar el arreglo el amalgamador

## Tabla dinamica (hidden)
Columnas
Filas | Valores